- 附件

- 放射类机房防护门改造（手动改电动）具体要求及清单

- 一、放射类防护门改造通用要求

- 1、可手动开关门；

- 2、更换防护门轨道，防护门需嵌入地槽，确保运行安全；

- 3、装置：具有电、机械、红外线三种保护装置,以确保使用可靠，红外线保护装置可防止电动门在运行中发生挤伤人员事故；

- 4、变频装置：可以调节电动门的快慢；

- 5、改造后射线不得超标（按照医疗卫生机构医用辐射防护监测标准）；

- 6、拆除原电磁锁，清洁墙面；

- 7、常年技术支持，质保期一年（质保时间延长优先考虑）。

- 二、放射科数字胃肠机机房防护门改造附加要求

1、外防护门改为电动门；

2、内防护门加电磁锁及门把手；

3、机房防护门加门把手；

4、门灯联动，灯箱处有“射线有害、灯亮勿入”；

5、机房内增加吸顶式动力排风扇；

6、外防护门贴电离辐射标志；

7、数字胃肠机机房门改造未涉及部分按通用要求实施；

三、放射类机房防护门改造清单：

| 科 室 | 机 房 | 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| CT室 | CT一机房 | 防护门改造电动门 |  |
|  | CT二机房 | 防护门改造电动门 |  |
| 放射科 | DR一机房 | 防护门改造电动门 |  |
|  | DR二机房 | 防护门改造电动门 |  |
|  | 口腔全景机房 | 防护门改造电动门 |  |
|  | 数字胃肠机房 | 防护门改造电动门 |  |
| 体检中心 | 数字胃肠机房 | 防护门改造电动门 |  |