除颤监护仪技术规格要求

- 具备手动除颤、心电监护、呼吸监护功能。

- 手动除颤有同步和非同步两种方式，按键式能量调节，可在除颤手柄上直接完成能量调节、充电、放电操作（提供证明材料） 。

- 整机带电极板、电池的重量不超过6kg 。

- 显示屏≥7寸，三通达波形显示；除颤采用双相指数截断波技术，具备自动阻抗补偿功能。成人默认200J，最大除颤能量可以达到360J（提供证明文件）

- 除颤充电迅速，充电至200J≤3s。

- 选配体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备慢速起搏功能。

- 具备CPR辅助功能，可指导CPR操作，符合2010国际CPR指南要求。

- 3/5导ECG监测，具备专利认证的ECG多导同步心律失常分析，在部分导联脱落、干扰时仍能准确监测心率(提供证明文件)。可升级支持血氧饱和度、无创血压等功能。

- 可充电锂电池，具备LED灯显示电池剩余电量，可支持100次以上200J除颤，3小时监护及2小时起搏。

- 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。

- 成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片 。

- 支持中文操作界面、AED中文语音提示。

- 50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。

- 可存储24小时连续ECG波形，72小时全参数趋势回顾，180分钟录音，数据可导出至电脑查看。

- 关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于150J）、屏幕、按键检测。

- 具备良好的防水防水性能 。

- 省内设厂家服务机构，具备厂家售后工程师（提供证明文件）。