无创呼吸机参数要求

- ★1、国际知名品牌

- ★2、通气模式和功能要求:

- 自主呼吸模式S；

- 时间控制模式T；

- 自主呼吸与时间控制自动切换模式 S/T；

- 持续气道正压通气CPAP；

- 压力控制模式PC

3、 参数调节要求：

★3.1具有平均容量保证压力支持功功能，且功能开启时IPAP调整速率：0.5-5cmH2O/分钟，以能适应各种程度的病情（提供证明文件）

3.2目标潮气量:  200ml 至 1500ml

3.3IPAP吸气压力:  4-30 cmH2O；

3.4EPAP呼气压力:  4-25 cmH2O

3.5CPAP持续气道正压：4-20 cmH2O

3.6呼吸频率:  0-40次/分(PC/ST模式)，4-40次/分（T模式）

3.7吸气时间:  0.5-3.0秒

3.8吸气压力上升时间0.1-0.6秒可调

3.9具备压力延迟上升功能0-45分可调

★3.10吸气触发与呼气切换方式:无需设置灵敏度档位，机器自动跟踪调节灵敏度，以能保证最高的人机同步性（提供证明文件）

3.11漏气补偿: 全自动漏气补偿，最大漏气补偿可达60L/min

4、监测参数要求：

吸气相高压,

呼气末低压,

持续气道正压

呼吸频率

呼出潮气量

呼出分钟通气量

漏气量

吸呼比

SpO2

5、报警功能要求:

窒息时间报警可调

低分钟通气量报警可调

低呼气潮气量报警可调

呼吸频率高报警可调

病人管路脱落报警可调

系统故障报警:内部故障

6、可适用于体重>10kg的儿童/成人

7、彩色液晶屏幕，中文操作菜单

★8、配置：含移动支架，可选配血氧模块，并可在主机屏幕同屏显示血氧和心率。

9、一体化加温湿化器，能防水流倒灌损坏主机

★10、投标机器同型号在省内三甲医院装机不低于20台（提供客户名单和联系方式）

★11、为保证售后服务长期可靠，生产商在安徽设立有独立办事处（提供地址和联系方式）

12、投标品牌在省内须设立有正式的培训基地，可以提供完整长期的培训服务（提供证明）。

★条款为限制性条款，如有一条★条款或三条普通条款不符合，则视为投标产品不实质响应，投标产品参数为产品验收依据，必须真实响应。