- 进口呼吸机参数

- 一、基本要求：

- 1临床适用范围：儿童—成人

- *2供货要求：外置空压机型呼吸机，可选配同品牌空压机；可安装于任何型号的吊塔；连接中央供气压力范围200—600kpa。

- *3产品及售后：原装进口品牌，投标的同品牌同型号呼吸机省内装机不少于100台（含100台），提供用户名单，联系方式。

- 参数设置要求：

- 1呼吸频率4—100次/min

- 2吸气流量0—180L/min

- *3吸呼比1：10—4：1

- 4潮气量100-2000ml

- 5吸入气氧浓度21—100%

- *6PEEP和CPAP  0—50cmH2O

- 7吸气压力 0—120cmH2O

- 8压力支持0—120cmH2O

- 9吸气时间 0.1—5秒

- 10吸气压力触发 吸气压力触发0—（-20）cmH2O

- 11呼气触发灵敏度  1—70%

- 呼吸模式要求：

- 1压力控制PV

- 2压力支持通气PS

- 3持续气道正压CPAP

- 4容量控制VC

- 5同步间歇指令通气SIMV

- 6标配高级模式VV+或PRVC或Autoflow

- 四、监测功能要求：

- *1屏幕要求 屏幕对角线尺寸≥12.1英寸（不得采用组合屏或外挂屏累计尺寸），中文菜单，同屏同时显示五个参数（压力-时间曲线、流速-时间曲线、容量-时间曲线、压力容量环、流量容量环）。

- 2呼吸频率 3 吸气峰压  4平均气道压力 5呼出潮气量 6呼出每分钟通气量  7吸入每分钟通气量8吸入潮气量  9呼吸比 10内源性PEEP  11静态肺顺应性 12动态肺顺应性 13呼吸机做功指数

- 五、报警功能要求：

- 1气道压力高、低报警

- 2呼吸频率高、低报警

- 3呼气分钟通气量高、低报警

- 4呼气末压力高、低报警

- 5窒息报警，吸入氧浓度（高/低）报警，管道脱落、泄露报警、机械故障报警

- 六、其他功能要求

- 1自检功能：开机自检、全面自检

- 2自动吸痰程序

- 主要配置要求

- 1湿化装置  配成人湿化水罐

- *2后备电池：工作时间≥60分钟，主机内置非外挂

- *3呼出流量传感器 ：外置非消耗型，无需工具拆卸，高温消毒，永久使用。

- 4氧电池：非消耗型，永久使用，无需更换