牙片机招标要求

配置清单：

1、球管1个

2、水平平衡臂1个

3、剪刀臂1个

4、墙面安装组件1套

5、标准束光筒1个

6、控制面板1个

7、中、英文说明书1套

功能及技术参数要求：

1、原装进口。

★ 2、高频直流发生器，200kHz。

3、球管电压：60 kV和70kV可选。

4、焦点：≤0.7 mm  （IEC 60336 标准） 。

5、总滤过：2 mm Al。

6、曝光时间范围：0.02-3.2 秒。

★ 7、可直接选择成人或儿童模式。

8、线压：115/230 VAC +/- 10%，50/60 Hz

9、熔断额定值：5A/230 Vac，8A/115Vac

★ 8、可直接选择胶片或数字模式。

★9、支撑臂稳定，采用创新设计的ADM（抗微动结构），易于定位，弹簧和电缆的使用寿命均在100，000次以上。

10、遥控装置及远程曝光控制。

11、符合人体解剖学的多种预设程序，实现智能化曝光控制。

12、使用方便，可以根据实际需要手动对曝光设置值进行调整。

13、可以根据实践要求，对常用的曝光参数设定值进行程序预设并储存。

★14、内置曝光剂量显示。

- 安装方便，易于维护。

数字化影像板系统招标参数

一、功能要求：

1、传统小牙片的外表，实现数字化口内牙片；

2、图片可自动处理，不会因曝光不正确对图片产生影响。

3、自动，高效，简捷，无菌的图象获取过程；

★ 4、全自动感应式操作无需触摸影像板，无需插槽及按钮，并具有插入影像板指导(GPF)功能，不会因操作不正确造成低质量的图像或图像丢失。

- ★ 5、使用独特的iDot标识系统，可根据图像追溯拍摄时使用的影像板，轻松识别损坏的影像板进行更换,可避免重复拍片；

6、完全在日光下操作，不需暗室；

★ 7、用于咬翼、根尖和牙髓曝光的影像板支架，帮助定位防止图像失真；

8、可与各品牌牙片机配合使用；

★ 9、尺寸0-3可选择（22×31mm,24×40mm,31×41mm,27×54mm）,适合各种临床诊断。

10、体积小巧，多种安装方式。

★ 11、提供图像处理软件：

1）中文版图像处理软件，可进行免费升级；

2）符合DICOM 3.0标准，可与医院PACS系统兼容；

3）可进行图像捕获和采集；

4）具备图像全面处理、查看及打印功能，如可对图像进行角度、长度测量；可调节图像对比度、灰度；可定点标记、放大/缩小图像等

5）可建立完整的病人图像信息数据库，包括病人资料，图像采集时间，具体参数等一系列相关资料，方便查看和整理。

二、技术参数:

1、色彩深度：14（16,384灰度）

★ 2、像素：35μm(最佳分辨率), 64μm(最佳对比度)

3、分辨率：14.3 线对/mm

★ 4、扫描时间：≤8秒

5、连接：1Gb以太网

6、尺寸(H x W x D)：196 mm x 215 mm x 382 mm (7.7 x 8.5 x 15 英寸)

7、重量：10.3 kg(22.7 lbs)

8、线电压：100–240v，50/60 Hz

9、操作电流：低于 1.5 A

10、操作环境：+10℃ – +40℃, 30–90RH%, 700–1060 hPa

三、配置要求：

1、原装进口

2、影像板扫描仪主机

3、影像板套装 (0号×2、1号×2、2号×5、3号×1)

3、影像板保护套和卫生袋（每个型号IP板各100个）

4、影像板储存盒

5、成像软件CD光盘

6、说明书

7、电源线和网线

8、影像板支架