皖西卫生职业学院附属医院

竞争性谈判

文 件

二○二○年三月

目  录

一、谈判公告

二、投标人须知前附表

三、供应商资格

四、投标人必须提交的投标文件内容

五、谈判程序及评审方式

六、投标人报价须知

七、投标文件构成

八、签订合同

九、澄清及变更

十、其它

附件一

附件二

附件三

附件四

...........

一、谈判公告

皖西卫生职业学院附属医院口腔种植配套设备

项目竞争性谈判公告

皖西卫生职业学院附属医院就所需项目进行竞争性谈判采购，欢迎具备条件的投标供应商参加谈判。

一、采购项目名称及内容

1、项目名称：皖西卫生职业学院附属医院口腔种植配套设备项目

2、项目编号：WLGLB-H2020022

3、项目类型：货物类

4、资金来源：自有资金

5、项目预算：16万元

二、供应商资格

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、投标人营业执照经营范围中应包含所投产品内容；

3、本项目不接受联合体谈判；

4、提供2017年以来至少一份与所投产品相关的业绩证明；

5、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

三、谈判文件及采购需求获取办法

1、谈判文件获取方式：从公告附件自行下载；

2、谈判文件获取时间：自公告发布之日起至响应文件提交截止时间止。

四、谈判时间及地点

1、谈判方式：现场谈判

2、谈判时间及响应文件提交截止时间：2020年06月05日下午15:00；

3、谈判地点：皖西卫生职业学院附属医院负一楼影像会诊中心会议室。（磁共振室对面）

五、联系方式：

皖西卫生职业学院附属医院物流管理部  0564-3300160  曾凡瑜

皖西卫生职业学院附属医院医学装备部  0564-3300620  方晓燕

# 附件：口腔种植配套设备项目竞争性谈判文件

# 二、投标人须知前附表

| 投标人须知前附表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| 1 | 项目名称 | 皖西卫生职业学院附属医院口腔种植配套设备项目 |
| 2 | 项目编号 | WLGLB-H2020022 |
| 3 | 包别划分 | 无分包 |
| 4 | 项目类型 | 货物类 |
| 5 | 项目预算 | 16万元 |
| 6 | 质保期 | 货物验收合格之日起一年 |
| 7 | 勘察现场 | 如有需要请各投标人联系我院相关科室自行勘踏 |
| 9 | 付款方式 | 项目验收合格后按合同付款 |
| 10 | 投标文件递交及谈判地点 | 皖西卫生职业学院附属医院负一楼影像会诊中心会议室。 报价文件递交截止时间：2020年06月05日15：00 |
| 11 | 标书要求 | 正本一份副本两份，胶装成册，密封提交。 |
| 12 | 接收报价文件日期 | 自谈判公告发布之日起至报价文件递交截止时间止，逾期递交的报价文件或不符合规定的报价文件恕不接受。 |
| 13 | 投标保证金 | 无 |
| 14 | 中标服务费 | 无 |
| 14 | 履约保证金 | 无 |
| 15 | 合同签订期限 | 中标通知书发出后30日内 |
| 16 | 联系人 | 陈老师 电话：0564-3300160 |

## 三、供应商资格条件：

以竞争性谈判公告要求为准。

四、投标人必须提交的投标文件内容：

1、报价单；

2、供应商基本信息；

3、投标授权书；

4、响应情况表；

5、相关服务承诺函；

6、谈判文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和证明资料。

## 五、谈判程序及评审方式

1、谈判小组将遵循公平、公正的原则，对供应商最终提交的确认价进行综合评审，根据符合采购需求、质量和服务相等且有效最低价的原则推荐出成交供应商。如果最后一轮报价出现多家供应商报价相同时，谈判小组将采取抽签的方式确定成交候选人。

2、谈判人员是按规定组成的三人或三人以上单数的谈判小组。

3、在掌握了供应商的基本情况后，谈判小组将按投标现场签到顺序，与供应商分别进行谈判。

4、谈判是分别单独进行的。供应商不得与其他参与谈判的供应商相互串通；谈判小组也不得将与某一供应商的谈判情况向其他供应商及其关系人透露。

5、谈判采用一轮谈判、两轮报价的方式进行。但最终采取多少轮谈判，由谈判小组视情况而定。

6、谈判结束后，谈判小组将要求所有符合条件的供应商在规定的时间内进行最后的报价。

7、供应商必须在规定的时间内将自己在谈判中作出的澄清、变动以及最终的报价，经法定代表人或被授权代表签字后，以书面的方式提交给谈判小组。

8、谈判时出现以下情况之一的，将予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）供应商的报价均超过了采购预算，经过多轮谈判仍不能降到预算内、且采购人不能支付的；

（3）经过谈判，供应商所提供的货物服务仍无法满足谈判文件实质性要求、影响工作的；

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

9、若废标条款符合第一款情形，且该次谈判为重新组织谈判的，经现场谈判小组决定后可继续进行。

10、重新组织谈判，将通过皖西卫生职业学院附属医院官网进行公告。

六、投标人报价须知：

1、响应报价应含有所投货物或服务的税费（如关税、进口货物及其所用原材料、各种国内、外税费等）及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场落地、安装调试、检测验收、培训和交付后规定免费维保期内维保等环节所发生的一切费用。响应报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。

2、该项目只允许有一个方案、一个报价，多方案、多报价的标书将不被接受。投标文件请胶装密封,不接受散件或活页标书，不接受不清晰的投标文件。

3、原则上超过最高限价的投标报价为无效投标。提交响应的货物或服务必须符合国家有关方面规定的标准，并满足谈判文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。所投产品或服务请注明生产单位、国别、技术规格（型号）、服务内容，并附产品彩页。

4、如投标人需要对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料，请自行联系采购单位。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。投标人因自身原因未进行实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

5、投标人对本项目如有不清楚之处，请及时与我院联系，我院将尽快予以答复。

6、*备注:提供本次招标产品所有相关配套设备及日常使用的相关耗材清单，确保设备正常运转。标明品牌、型号、产地、规格、最小供货单位等并分项报价，报价不计入投标总价,供以后补充采购、维修等使用。在中标后如发现有漏报、瞒报等情况，一律作退货处理。使用过程中若有更换品种等情况，价格不得超出合同价,如未说明一律视为免费配套安装与使用。

七、投标文件构成：

1、投标文件应认真编写，标明页码，胶装成册。

2、供应商应提供壹份正本两份副本投标文件。

3、请在投标密封袋上注明：投标项目名称、编号、供应商名称、联系方式。

八、签订合同：

1、成交侯选人在“皖西卫生职业学院附属医院”网站公示且无异议后，由皖西卫生职业学院附属医院物流管理部通知成交候选人，发出中标通知书。

2、成交人接到通知后，应按规定的时间、地点与我院签订成交合同。

3、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能在规定的时间内与采购人签订采购合同，采购人可以与排在成交供应商后第一位的候选供应商签订采购合同，以此类推或重新组织谈判。

九、澄清及变更：

谈判公告及谈判文件如有澄清或变更，我院将在规定时间内以网上公告形式发布，请投标人及时关注。

十：附件：

附件一：采购需求    附件二：投标报价书    附件三：分项报价表  附件四：投标授权书    附件五：参数响应对照表

附件一  采购需求

| 产品名称 | 单位 | 数量 | 国别 | 预算金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 牙科种植机 | 台 | 1 | 进口 | 5万 |  |
| 超声骨刀机 | 台 | 1 | 国产 | 5万 |  |
| 口腔科离心机 | 台 | 1 | 国产 | 5万 |  |
| 口腔涡轮机 | 台 | 1 | 国产 | 1万 |  |

备注：分项报价不能超过预算金额，否者视为无效投标

| 牙科种植机技术参数 |  |
| --- | --- |
| 整机原装进口 |  |
| 临床应用 | 牙种植，微创手术及小骨手术 |
| 马达记马达线 | 马达为目前市场上最轻巧的无刷电马达，都可高温高压消毒，无碳刷马达，静音，转速平稳 |
| 马达转速（r/min） | 300-40000rpm，可调 |
| 最大输出功率 | 80W |
| 马达扭矩 | 5.5Ncm |
| ★手机扭矩（N） | 最高达70N，5-70N可调，可控制所有类型种植体的插入 |
| 扭矩过载保护 | 当扭矩超过设定安全值时，机器会有故障报警，马达自动停止，机器不会因此受损。 |
| 控制系统 | 微型电脑控制、按键式面板、多功能防水脚踏开关 |
| 液晶显示 | 转速、扭矩、冷却水显示、转速比、故障报警信息等 |
| 冷却水泵 | 蠕动式，配有可重复消毒冷却水管1根,配冷水皮条100根 |
| 冷却水泵L/min | 可调（0- 100ml/min），90ml/min的冷却水供应量可防止骨坏死 |
| 有否存储器 | 可存储医生设置习惯参数，可存储10次以上报警信息 |
| ★自动螺线刀头功能 | 钻削攻丝减少骨质受压损伤，促进种植体快速愈合 |
| ★标配弯手机数量 | 配20：1的原厂自发光弯机头2支，按压式换针，可免工具拆洗，手机头部的六角夹持设计 |
| 不同速比的直手机（原厂） | 直手机 1支和反角手机 1支 |
| 多功能脚控开关 | 脚踏开关可完成程序选择、正反转选择、水量选择等；防水多功能脚踏开关符合欧盟class lla医疗器械规范，通过Zone M必备之AP检验。 |

超声骨刀机技术参数

- 主要技术规格要求：

1. 电源电压：220V-240V~  50HZ/60HZ   360mA(Max)

2. 工作尖尖端主振幅：20~80um			3. 工作尖尖端横向振幅：≤30um

4. 工作尖振动频率：24.0~29.5 KHZ			5. 保险丝：2×T0.5AL  250V

6. 蠕动泵流量：25~100ml/min				7. 主机重量：3.8 kg                     8. 额定功率：< 80W

- 主要技术指标要求：

- 液晶屏显示当前功率档位、水量档位、模式等信息，通过按键可调整设置，界面简单，操作方便。

- 只切骨不伤软组织，手术精确以微米计。

- 采用自动搜频系统，搜索最佳工作频率，性能更稳定

- 采用微电脑全自动控制，操作方便，效率高。

- ★采用故障报警系统，提高系统安全性

- 手柄能耐134℃高温和0.22Mpa高压消毒。

- ★自带可反复消毒使用的导管，不需要额外供水耗材

三、主要配置要求：

- 接插式带光手柄  2支

- 工作尖14枚

- 消毒盒 1个

- 扳手1个

- 原厂小推车1个

口腔科离心机技术参数

一、主要技术参数

1、最高转速:4000r/min

2、最大离心机加速度:1880xg

3、最大容量:8*15ml

4、转速控制精度±20r/min

5、时间设定范围:1～99min

6、整机噪声:< 62dB（A）

二、功能特点

★1、配置四种离心模式

2、智能一键启动

★3、液晶触控屏

★4、运行时间显示

★5、电动开关舱门

★6、无刷电机

★7、用于人体血液分离（CGF、PRF、i-PRF、PRP四种模式），应用于口腔科,富含多种生长因子，加速软组织及骨组织的愈合，减轻术后反应，抗感染。血液采集于患者自体，并采用无菌试管制备，无排异反应

三、配置清单

主机	             1台

电源线              1根

说明书              1本

成型工具盒          2套

★灭菌无添加剂独立包装真空采血管 1000支

提供耗材报价

口腔涡轮机参数

一、技术要求

电压频率：100-240V/50-60HZ

压缩机功率：0.6 KW

★压缩机排气量：≥118L/min

噪音值：48 ±2 dB(A)

★使用压力区间：0－0.5 MPa

净水瓶/污水瓶：650 mL /1000mL

二、产品配置：

手机管（2孔/4孔可选）2根

★静音空压机          1台

三用枪                1把

吸唾管                1根

储气瓶                1个

高速手机  （仰角式带光进口）            2个

## 附件二

投标报价书

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标范围 |  |
| 投标报价 | 大写：人民币 元 小写：人民币 元 |
| 是否响应付款方式 | 是□ 否□ （划√） |
| 是否响应供货周期 | 是□ 否□ （划√） |
| 其他说明： |  |

投标单位（盖章）：                             日期：

附件三

分项报价表

| 序号 | 分项名称 | 型号、品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

投标人公章：

备注：表中所列货物为对应本项目需求的全部货物。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

附件四

投标授权委托书

致：六安第二市人民医院

本授权书声明：                （投标人名称）的        （法人代表姓名）授权         （被授权人的姓名）为我方就                项目（项目编号：                   ）投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字盖章：

职    务：

联系手机：

固定电话：

代理人（被授权人）签字盖章：

职    务：

联系手机：

固定电话：

投标人名称（公章）：

日      期：

## 附件五

## 技术参数响应情况表

| 序号 | 技术参数和性能指标 | 投标文件 |  | 偏离及影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 响应情况 | 证明文件页码 |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

服务承诺

投标人可自行制作格式